## Slide 1: Kompleksni merilni sistemi

## Slide 2: KMS predavanja izr. prof. dr. Gregor Geršak prof. dr. Janko Drnovšek
Študijsko leto 2020/21

## Slide 3
Merjenje
proces empiričnega, objektivnega prirejanja simbolov lastnostim nekega objekta ali dogodka realnega sveta na tak način in s takim namenom, da se le-tega opiše oziroma ovrednoti.
Ludwik Finkelstein
(1930-2011)

## Slide 4
Galileo Galilei
(1564 - 1642)
Štejte, kar se da šteti, merite, kar se da meriti, in česar se ne da meriti, naredite merljivo.
Lord Kelvin
(1824-1907)
Kadar lahko to, o čemer govorite, merite in nato izrazite v številkah, potem o tem nekaj veste…

## Slide 5
Vzajemno delovanje med človekom, merilnim sistemom in univerzalnim okoljem
ČLOVEŠKE LASTNOSTI
Občutenje
Opazovanje
Merjenje
Zaznavanje
Ustvarjanje
UNIVERZALNO OKOLJE
Viri
Informacije
Motnje
Predstavitev
Tipkovnica
Miška
Prikazovanje
Vpisovanje
Shranjevanje
Merjenje podatkov
Kodiranje kanalov
Identifikacija vzorcev
Procesiranje signalov
Zajemanje podatkov
Zaznavanje
VMESNIK ČLOVEK/STROJ
VMESNIK
STROJ/UNIVERZALNO OKOLJE
VMESNIK ČLOVEŠKO ZAZNAVANJE/UNIVERZALNO OKOLJE
INFORMACIJSKI KANAL
Merilni sistem/stroj

## Slide 6
"Merilni instrument je sistem, ki razširi, opredeli, izloči in nadomesti človeške sposobnosti za zaznavanje, opazovanje, komuniciranje, računanje in kontroliranje-vodenje".
znanstvena
enciklopedija
McGraw-Hill
Merilni instrument

## Slide 7
Človek in merilni sistem
Človek kot merilni sistem
- izjemno veliko število elementov za zaznavanje-senzorjev
- veliko število prenosnih oziroma komunikacijskih poti
- sposobnost paralelnega procesiranja
- spremenljiva struktura
- sposobnost prilagajanja in učenja
- visoka stopnja občutljivosti na vhodne dražljaje (ločljivost)
- relativno velika subjektivnost zaznavanja (spremenljiva absolutna točnost)
- občutljivost na okoliške vplive (v merilnem smislu občutljivost na motnje)
Merilni instrumenti in merilni sistemi
- relativno omejeno število senzorjev
- končno število komunikacijskih kanalov
- v principu serijsko procesiranje
- definirana struktura
- dobra ločljivost
- objektivnost zaznavanja-konstantna absolutna točnost
- obvladljiva imunost proti motnjam.

## Slide 8
Merilni instrument
senzor
prilagajanje
signala
ADP
mC
Prikazovalnik
vplivne veličine
(temperatura, tlak, vlaga, vibracije …)
analogno procesiranje
SH vezje
ločljivost
dinamika
hitrost
spomin
Merilni inštrumenti iz muzeja FE (2. nadstropje)
MODERNI
UNIVERZALNI
KLASIČNI
NAMENSKI

## Slide 9
Blokovna shema merilnega instrumenta
Senzor
mC
Pretvorba fizikalne veličine v električno veličine
Prilagoditveno vezje
Ojačevanj, filtriranje
Analogno-digitalno pretvarjanje
Procesiranje
Prikazovanje
ADP
Prikazovalnik

## Slide 10
Blokovna shema merilnega instrumenta
Senzor
Preklopnik
(multiplekser)
mC
Pretvorba fizikalne v električno veličine
Pretvarjanje v U, I, Q, R, C, L, t, f, fazo, itd, merilno območje, občutljivost, frekvenčna odvisnost, nelinearnost, temperaturna občutljivost, vhodno in izhodno območje, največje dovoljene vrednosti temperature, napajanja itd.
Prilagoditveno vezje
Ojačevanje
Ojačanje, preostala napetost na vhodu (offset), temperaturna občutljivost ojačanja, temperaturna občutljivost vhodne preostale napetosti, vhodno in izhodno območje, napetost napajanja, poraba, vhodna in izhodna impedanca, nelinearnost, THD itd.
Preklop med različnimi kanali
Hitrost preklopa, največja frekvenca preklapljanja, presluh med kanali, presluh med kontrolnim signalom in izhodom, vhodno in izhodno območje, izolacijska in prevodna upornost/impedanca, lastne termonapetosti, minimalni tok, napetost, največja dovoljena tok in napetost, pasovna širina, itd
Filtriranje
Topologija, red, mejna frekvenca, vrsta (LP, HP, BP, BS), osnovna funkcija je dušenje nad Nyquistovo frekvenco ali prepuščanje območja frekvenc pri 'oversamplingu‚ itd.
AD pretvarjanje
PCM
Sigma-Delta
SAR
Dual slope
U to f
itd
Procesiranje
Računalnik, mikroračunalnik,procesor, uC, DSP, FPGA, programska oprema (assembler, arduino, python, C, LabVIEW, dewesoft), itd.
Prikazovanje
LCD, LED, www, oblak, shranjevanje itd.
Filter
ADP
Prikazovalnik

## Slide 11
National Instruments
DAQ
Dewesoft Sirius

## Slide 13
Sumerci
Babilonci
Egipčani
Rimljani
Perzijci
Feničani
Kitajci
Japonci
…
Razvoj meroslovja

## Slide 14
Á tous les temps, á tous les peuples!
Za vse čase in za vse narode!
Francoska revolucija
7. aprila 1795 je francoski zakon predpisal decimalni metrični sistem in nazive enot tega sistema: meter za dolžino, ar za površino, liter za prostornino in gram za maso.
Idejo enotnega metričnega sistema enot je francoski ustavodajni skupščini marca 1790 razložil škof in državnik Talleyrand. Imenoval ga je decimalni metrični sistem.

## Slide 15
Metrska konvencija
20. maja 1875, Pariz, podpis Metrske konvencije
Države podpisnice so bile Francija, Avstroogrska, Nemčija, Belgija, Brazilija, Argentina, Danska, Španija, Združene države Amerike, Italija, Peru, Portugalska, Rusija, Švedska, Norveška, Švica, Otomansko cesarstvo in Venezuela.
Bureau International des Poids et Mesures

## Slide 16
Merjenje loka pariškega poldnevnika med Dunquerqom in Barcelono sta začela leta 1791 Delambre in Mechain. Sedem let kasneje sta to delo končala Arago in Biot. Pri obdelavi rezultatov teh merjenj je sodelovalo 26 evropskih učenjakov, ki so svoje delo zaključili v dveh letih. Posebna komisija Francozov, Nizozemcev, Švicarjev in Špancev je ugotovila, da znaša dolžina četrtine pariškega poldnevnika 5 130 740 toisov (en toise je bil malo manj kot 2 metra).

## Slide 17
1 m
En meter je ena desetmiljoninka četrtine Pariškega poldnevnika.
D
L
Astronomsko določeno razmerje razdalje Dunkerque- Pariz pri pariškemu poldnevniku.
Razdalja Dunkerque- Pariz v dolžinskih enotah toise.
Dolžina enega metra v enotah toise.

## Slide 18
Razvoj definicije metra
Datum | Definicija metra | negotovost realizacije
1791 | Četrtina poldnevnika Zemlje |  0.06 mm
1889 | Mednarodni prototip metra |  0.002 mm
1960 | Kriptonova svetilka |  0.000 007 mm
1983 | Hitrost svetlobe |  0.000 000 7 mm
danes | Hitrost svetlobe z izboljšano točnostjo He-Ne laserja |  0.000 000 02 mm

## Slide 19
Metrska konvencija
1875
prameter
prakilogram
“MKS” sistem
1889
H prameter
prakilogram K
sekunda
meter
kilogram
sekunda
amper
“MKSa” sistem
1939
Sistem
1954
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
“SI” sistem
1960
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
“SI” sistem
1971
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
mol
?

## Slide 20
Vir: Michael Kühne, Director BIPM, „Redefinition of the SI“, marec 2012

## Slide 21
Metrska konvencija
1875
prameter
prakilogram
“MKS” sistem
1889
H prameter
prakilogram K
sekunda
meter
kilogram
sekunda
amper
“MKSa” sistem
1939
Sistem
1954
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
“SI” sistem
1960
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
“SI” sistem
1971
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
mol
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
mol
človek in družba
(enote za bolečino, stres, revščino, ugodje, naravnost…)
“SI” sistem
v prihodnosti
?
„SI“ sistem 2019

## Slide 22
Realizacije osnovnih enot
Sodobna metrologija temelji na fizikalnih konstantah
S puščicami so prikazane povezave med realizacijami posameznih enot in navezave fizikalnih enot na fizikalne konstante.
Rdeče je označena vrednost njihovih negotovosti (2004).
T.J Quinn, Base units of the Système international d'unités, their accuracy, disseminationand international traceability, Metrologia, 1995, 31, 515-527

## Slide 23
Problem merljivosti (measurability)
problem definicije matematičnega modela
enote in lestvice
    Nominalna
    Ordinalna
    Intervalna
    Racionalna lestvica
problem vplivnih parametrov, motenj in občutljivostnih koeficientov
problem formulacije narave merjenca (measurement quality concept), enote, lestvice
razumevanje naravnih zakonitosti

## Slide 24: Grafična ponazoritev meritve M
M
empirični
sistem
simbolni
sistem

## Slide 25: Ključni parametri za merjenje, merljivost, merilni rezultat → za odločanje
Primerljivost
Občutljivost
Ločljivost
Ponovljivost
Obnovljivost
Sledljivost
Točnost
Negotovost
velja za vsa !!! področja

## Slide 26: Primeri lestvic
Nominalna (oznaka na dresu)
Ordinalna (Beaufortova lestvica)
Intervalna (Fahrenheitova lestvica)
Racionalna (upornost)
Opis vetra, hitrost vetra v vozlih in km/h, opis morske gladine, višina valov v m
Oznaka pozicije in funkcije
Arbitrarna ničla

## Slide 27
Lestvica | Značilnost | Primeri
Nominalna | Le poimenovanje | Barve (rdeča, bela, zelena), Pantone barvna lestvica, DNK baze, imena kemijskih elementov, logična stanja, spol, vera, poštna številka, politična stranka, jezik, tip prsti, tip filma
Ordinalna | Urejeno | Trdnost po Moh, temperaturna lestvica ITS 90, trdnost po Rockwell, Beaufort lestvica za veter, oktansko število, ARRS rangiranje programskih skupin, vojaški čin, Tripadviser ocena, tip baterije (AA, C), stopnja opeklin, izobrazba, sreča
Intervalna | Smiselna razdalja | Datum, ura, leto, Celzijeva temperaturna lestvica, Richterjeva lestvica, zemljepisna širina in dolžina, 4 mA do 20 mA tokovna zanka, fazni kot, koledar
Racionalna | Ima absolutno ničlo | Vse SI lestvice (dolžina, masa, frekvenca, termodinamska temperatura, napetost, tok, moč, upornost, kapacitivnost, induktivnost), višina osebe, koncentracija mamil
Tipi lestvic
Vir: Rod White, Measurement Standards Laboratory, New Zealand, Observations on the nature of measurement, Funchal 2013
in Mark Wilson, UC Berkeley
Ratio = Ralationship To Zero

## Slide 28
Lestvica | Dovoljene operacije | Transformacije | Sledljivost | Podatki
Nominalna | = | 1:1 | Kakovost ocene Definicija vsake kategorije (CRM) | Štejemo (kategorična lestvica)
Ordinalna | = < > | Katerakoli monotona | Vrstni red Več etalonov/referenčnih vrednosti in interpolacijske naprave (fiksne točke ITS 90) | Štejemo (kategorična lestvica)
Intervalna | = < > + - | y=mx+c | Velikostne razlike Dve referenčni vrednosti (Fahrenheitova lestvica) | Merimo (numerična lestvica)
Racionalna | = < > + - ×÷ | y=mx | Razmerje med enoto in številom enot En etalon (enota) | Merimo (numerična lestvica)
Tipi lestvic (po Stevensu)
Vir: Rod White, Measurement Standards Laboratory, New Zealand, Observations on the nature of measurement, Funchal 2013
in Mark Wilson, UC Berkeley

## Slide 29
  MINET (2007 – 2010)
  BIOEMERGENCES: Towards personalised health
  BRAINTUNING: Striking a tune: music and the brain
  CLOSED: Exploring sound: the neglected design dimension
  COBOL: Science revealing the mysteries of body language
  EYEWITMEM: How to lie without trying
  FEEL EUROPE: How deep is emotion?
  FUGA: Time to measure games appeal
  MEMORY: What makes holes in time?
  MINDBRIDGE: Consciousness unravelled at last
  MONAT: Reproducing nature’s look and feel
  PERCEPT: In the eye of the beholder
  SOMAPS: Understanding what your skin is saying
  SYNTEX: The emotions of texture
  SYSPAQ: Improving indoor air and quality of life
  MINET: Measurement is the first step to improvement
http://lmk.fe.uni-lj.si/minet/eminet

## Slide 30
„soft metrology“, „sensory metrology“, „perception-based metrology“
Senzorična metrologija je multidisciplinarna in interdisciplinarna.
Veda o merjenju, ki ni osnovano samo na merjenju klasičnih fizikalnih veličin, ampak vsebuje tudi veličine, ki so (še) brez enot, lestvic in etalonov (bolečina, strah, veselje, tesnoba, smrad, ugodje, revščina,itd).
Matematični model zahteva racionalno lestvico.
Ostale lestvice niso skladne z obstoječimi modeli.
Senzorično meroslovje

## Slide 31
“prava” vrednost oz.
dogovorjena prava vrednost
Srednja vrednost
Napaka (pogrešek)
Standardna negotovost u
(standardni odklon meritev)
Osnovni pojmi
Korekcija

## Slide 32
“prava” vrednost oz.
dogovorjena prava vrednost
pogrešek ali napaka
negotovost
negotovost
sistematični pogrešek
naključni pogrešek
Korekcija

## Slide 33
napake
1,3 °C
0,2 °C
1,4 °C
0,1 °C
0,7 °C
-0,4 °C
0,3 °C
1,1 °C
negotovosti
0,4 °C
0,5 °C
0,4 °C
0,5 °C
0,4 °C
0,4 °C
0,5 °C
0,5 °C
u(točke ledišča) = 0,005 °C
korekcija
-1,3 °C
-0,2 °C
-1,4 °C
-0,1 °C
-0,7 °C
0,4 °C
-0,3 °C
-1,1 °C

## Slide 34
Izmerjena vrednost
(srednja vrednost)
Podajanje rezultatov – primer merjenja električnega toka
Razširjena merilna negotovost U
(95 % raven zaupanja)
I = (3,25 - 0,23) mA ± 0,11 mA
Korekcija

## Slide 35
Razširjena merilna negotovost (95 % raven zaupanja)
U
U=k u(I)
u(I)
Standardna merilna negotovost (68,3 % raven zaupanja)
Faktor razširitve
k

## Slide 36
Temperatura
pogrešek = 1,4 °C
Negotovost = ±0,1 °C
(95 % zaupanje)
negotovost
Korekcija = -1,4 °C
0 °C
1,4 °C
1,3 °C
1,5 °C
Korigirana temperatura
Odčitana temperatura
Tprava = Todčitana + korekcija ± negotovost
0,0 °C = 1,4 °C + (– 1,4 °C) ± 0,1 °C

## Slide 37
Merilni rezultat z razširjeno negotovostjo U = ku(I)
Če je število meritev veliko, se porazdelitev podredi normalni (Gaussovi).
-s
+s
-ks
+ks
95%
k=1,96
68,3%
p/%
k
68,3
1
95
1,96
99
2,58
Sp – standardni odklon populacije

## Slide 38
Merilni rezultat z razširjeno negotovostjo U = ku(I)
Če gre za enakomerno oz. pravokotno porazdelitev .
-s
+s
p/%
k
57,7
1
95
1,65
99
1,71
+M
-M
57,7%
M – meja pogreška

## Slide 39
SLEDLJIVOST
DISEMINACIJA

## Slide 40: Primer sledljivosti Medicinski merilni instrumenti
Merijo parametre:
Fizikalni (telesna teža, telesna temperatura)
Kemijski (pH krvi , število eritrocitov, koncentracija hemoglobina, nasičenost krvi s kisikom)
Fiziološki
  Kardiovaskularni parametri (frekvenca srčnega utripa, krvni tlak, pretok krvi)
  respiratorni parametri (amplituda dihanja, frekvenca dihanja)
  Drugo (prevodnost kože, premer zenice, EEG, EMG, EOG)

## Slide 41: Medicinski merilni instrumenti
Merijo parametre:
Fizikalni (telesna teža, telesna temperatura)
Kemijski (pH krvi , število eritrocitov, koncentracija hemoglobina, nasičenost krvi s kisikom)
Fiziološki
  Kardiovaskularni parametri (frekvenca srčnega utripa, krvni tlak, pretok krvi)
  respiratorni parametri (amplituda dihanja, frekvenca dihanja)
  Drugo (prevodnost kože, premer zenice, EEG, EMG, EOG)

## Slide 42
meritve krvnega tlaka
UKC Ljubljana
ZD Idrija
meritve krvnega tlaka
Primerljivost rezultatov za boljše odločanje

## Slide 43: Naravna variabilnost merjenega parametra

## Slide 44: Naravna variabilnost merjenega parametra
Merjenec
Merilni
instrument

## Slide 45: Nadomestek človeka
Simulator pacienta
Umetno uho
Standardni referenčni materiali

## Slide 46
Primarnih etalonov (referenčnih ljudi) ni.
Ljudje niso primarni etaloni zaradi intra-individualnih in inter-individualnih razlik.
Treba jih je nadomestiti s sprejeto bazo fizioloških podatkov (spirometer) ali z validiranimi merilniki (sfigmomnometer).
Posebnosti metrologije medicinskih naprav

## Slide 47
Meje so določene s kliničnimi poskusi.
Očesni pritisk
(vse meritve temeljijo na primerjavi direktne in indirektne metode iz 1955 na 10 očesih mrtvih ljudi)
Krvni tlak
(vsa medicinska doktrina temelji na Korotkovi avskultatorni tehniki, znane so razlike proti invazivni metodi, ampak niso razjasnjene)
Glasnost zvoka
Zaznavanje svetlobe
Kaj je posebnega pri medicinskih merilnih napravah?

## Slide 48
>37,5 °C COVID-19
<90 % nasičenost krvi
<135 mmHg SYS
<2 mm NT
<10 mmol/l levkociti
<5 mmol/l skupni holesterol
<8 ng/l PSA
=4 mmol laktat (AP)
<6,1 mmol/l sladkorja
60 bpm bradi-, 100bpm tahikardija
…

## Slide 50: Sledljivost medicinskih naprav z merilno funkcijo
SLEDLJIVOST V FIZIKI, KEMIJI | SLEDLJIVOST V MEDICINI |  | 
 | Tip I | Tip II | Tip III
Primarni etalon | Primarni etalon | Baza fizioloških testnih signalov | Ena, klinično validirana naprava
Referenčni etalon | Referenčni etalon | Testna naprava (sledljiva na primarne etalone) | Prenosniški etalon (sledljiv na primarne etalone)
Delovni etalon | Delovni etalon |  | 
Merilna naprava | Merilna naprava | Merilna naprava | Merilna naprava

## Slide 51: Sledljivost Tipa I (klasična)
Tip I
Primarni etalon
Referenčni etalon
Delovni etalon
Merilna naprava

## Slide 52
Blokovna shema merilnega instrumenta I
Senzor
mC
Prilagoditveno vezje
ADP
Prikazovalnik

## Slide 53: Sledljivost Tip I (klasična)
Tip I
Primarni etalon
Referenčni etalon
Delovni etalon
Merilna naprava

## Slide 54
DISSEMINATION
Metrology of blood pressure measurements
avskulatorna
MPE = 3 mmHg
reference pressure gauge
u = 0,2 mmHg
pressure balance
u = 0,004 mmHg
TRACEABILITY
basic SI units (kg, m, s)
u = 0,000 04 mmHg

## Slide 55: Sledljivost ušesnih termometrov
U
=510K in black bodies
using fixed points
from In to Al
contact thermometer
·
-3
U
=110K v Ag, Au ali Cu
radiation thermometer
·
-2
U
=from 110K to 0,6
from 35 °C to 600 °C
radiation thermometer
·
-1
·
10K
-1
U
=from 1 K to 5
from 50 °C to 600 °C
radiation thermometer
K
U
=from 5 K to 25
from 50 °C to 600 °C
radation thermometer
K
U
=510K
contact thermometer
·
-2
U
=210K
radiation thermometer
·
-1
U=0,4 K min
U
=1 K typical
IRET
U
=510K
contact thermometer
·
-3
primary level -
realisation of SI units
(NMI)
secondary level -
dissemination of units
(accredited calibration
laboratory)
third level -
dissemination of units
(internal calibration
lab)
user level -
measurements
b
čč Ag, Au ali Cu
rno telo s fiksno toko
a
B
A
optična os
ojačevalnik
detektor
filter
leča
odprtina
detektorja
odprtina
, ki določa
prostorski kot
+
-
b
č
black body
contact
thermometer
a
B
A
D
optična os
DISSEMINATION
TRACEABILITY

## Slide 56: Sledljivost Tipa II
Tip II
Baza fizioloških testnih signalov
Testna naprava (sledljiva na primarne etalone)
Merilna naprava
ISO 26782:2009 Anaesthetic and respiratory equipment – Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans

## Slide 57
Blokovna shema merilnega instrumenta II
Senzor
mC
Prilagoditveno vezje
ADP
Prikazovalnik
ALGORITEM !
ISO 80601-2-61:2017 Medical electrical equipment — Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment

## Slide 58
Blokovna shema merilnega instrumenta II
ISO 80601-2-56:2009 Medical electrical equipment — Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement

## Slide 59
meritve krvnega tlaka
UKC Ljubljana
ZD Idrija
meritve krvnega tlaka
Primerljivost rezultatov za boljše odločanje

## Slide 60
Trije stebri
  Ekspertiza – proces (lastnik je zdravnik, farmacevt) – privzamemo, da lastnik ve, kaj in kako se meri (on privzame, da instrument deluje točno)
  Točnost instrumenta (ciljno negotovost poda lastnik)
  Sledljivost na višje etalone (primerljivost)

## Slide 61
Sledljivost merilnih rezultatov

## Slide 63
SLEDLJIVOST
DISEMINACIJA

## Slide 64
sledljivost
medlaboratorijska
primerjava
nacionalni metrološki inštitut 1
tovarniški kalibracijski laboratorij
nacionalni metrološki inštitut 2
kalibracijski laboratorij
meritve zobnikov
v tovarni
meritve zobnikov
pri kupcu
akreditirani laboratorij 1
akreditirani laboratorij 2

## Slide 65: Neposredno merjene veličine
Merjenje toka I
Negotovost merjenja toka I je odvisna od merilnega instrumenta, merilne metode, merilca in okolja.
uA = negotovosti, pridobljene s statistiko
uB = drugače pridobljene negotovosti

## Slide 66: Posredno merjene veličine
Merjenje električne energije W
U, I, cosj in t so neposredno merjene veličine
Negotovost merjenja energije W je odvisna od merilnega instrumenta, merilne metode, merilca in okolja.

## Slide 67: Posredno merjenje veličin – splošno
ci – Občutljivostni koeficienti (vpliv neposredno merjene veličine x na posredno merjeno y)
u(x) - negotovost neposredno merjene veličine x
Merilna negotovost posredno merjene veličine y
x – neposredno merjene veličine

## Slide 68: Senzorično meroslovje se tipično ukvarja s posredno merjenimi veličinami.

## Slide 69: Merjenje prevodnosti kože
7 letni deček v Disneylandu
Praskanje po roki
Nenadno zaviranje v avtu

## Slide 70: Posredno merjenje (merjenje vznemirjenosti D)
D – vznemirjenost
HRV – spremenljivost srčnega utripa
HR – srčni utrip
h – telesna višina
SC – prevodnost kože
T- temperatura
1. Matematični model
2. Negotovost posredno merjenega y
3. Vzpostavitev enote in lestvic (posredna veličina v neposredno)

## Slide 71: Merilna negotovost vznemirjenja D
)
(
)
(
)
(
(
)
(
1
1
1
1
1
T
u
SC
u
h
u
HR)
u
HRV
u
T
D
c
SC
D
c
h
D
c
HR
D
c
HRV
D
c
¶
¶
=
¶
¶
=
¶
¶
=
¶
¶
=
¶
¶
=
5
4
3
2
1
sprem. utr. utrip višina prevodnost temperatura
Negotovosti
Občutljivostni
koeficienti
 Edini pomemben prispevek je merjenje HRV, ostali prispevki so precej manj uteženi (z manjšimi občutljivostnimi koeficienti).
Cilj naj bo boljše izmeriti HRV.
Cilj naj bo model, ki temelji na meritvah, ne špekulacijah

## Slide 72: Problem matematičnega modela
Primer: merjenje dolgočasja
sila pritiska na podlago
srčni utrip,
sila naslanjanja na dlan,
amplituda dihanja,
frekvenca mežikanja,
frekvenca zehanja,
izločanje hormonov…
Fg
problem empiričnega znanja/razumevanja narave in družbe
problem vzrok posledica
?

## Slide 73: Merjenje z osebami
1. človek kot merilni instrument
(nominalna, ordinalna, intervalna)
2. merjenje človeka
(racionalna)

## Slide 74: Človek kot merilni instrument
Merjenje kakovosti zraka v prostoru, merjenje občutka ugodja zaradi dotikanja različnih tekstur površin, merjenje naravnosti materialov, merjenje pomirjevalnega učinka glasbe…
Kako dobro se lahko odločamo?

## Slide 75: Merjenje človeka
fiziološke meritve, EEG, EKG, EMG, MEG, fMRI, EDA, obrazni EMG, dihanje, sledenje očesnim pomikom, termografija, razpoznavanje vzorcev..
Kaj taka meritev pomeni?

## Slide 76
Primeri senzoričnega merjenja

## Slide 77
Merjenje je osnova za odločanje.
1000 g ± 20 g

## Slide 78
Spodnja
meja
Zgornja
meja
Odločanje
980 g
1020 g
1000 g ± 20 g

## Slide 79
sprejmemo
zavrnemo
zavrnemo
Spodnja
meja
Zgornja
meja
Odločanje
95 W
105 W
100 W ± 5 %

## Slide 80
meritev
Enostavno odločanje

## Slide 81
meritev
Oteženo odločanje

## Slide 82
meritev
Oteženo odločanje

## Slide 83
meritev
Oteženo odločanje

## Slide 84
meritev
Odločanje pri izboljšani merilni negotovosti

## Slide 85
meritev
Odločanje pri izboljšani merilni negotovosti

## Slide 88: Vpliv opazovalca
Realno merjenje krvnega tlaka
(psihofiziološko merjenje)
Merjenec
Merilni
instrument

## Slide 89: Vpliv opazovalca
Merjenje z realnim termometrom (termodinamski pojav)
Merjenec
Merilni
instrument

## Slide 90: Vpliv opazovalca
Vključitev realnega instrumenta v električno vezje (fizikalni pojav)
Kirchoff, Ohm, Norton, Thevenin
Merjenec
Merilni
instrument
B
A
Univerzalno okolje
Vir informacij, generator, senzor
V
Prenosna pot
Vaja v laboratorijskem praktikumu (Meritve UNI)

## Slide 91
Historical perspective
Plato, Complete Works, On Justice
SOKRATES: Now, when we want to distinguish what’s longer and what’s shorter with what do we examine them? Isn’t it with a measuring stick?
FRIEND: Yes.
SOKRATES : Besides the measuring stick, what skill do we use? Isn't it the skill in measuring?
FRIEND : Right, skill in measuring.
SOKRATES : Well, let’s start again. Whenever we disagree about what’s larger and what’s smaller, who are the ones who decide between us? Aren’t they the ones who measure?
FRIEND : Yes.
SOKRATES : “Since a measuring stick, skill in measuring and a measurer decide what’s larger and what’s smaller, could we then say what the just and the unjust possibly be”?
ENOTE
LESTVICE
MATEMATIČNI MODEL

## Slide 92: Pot naprej?
Na področju tehnike in naravoslovja v smeri izboljšanja negotovosti, točnosti, novih tehnologij
Na področju humanističnih in socio-družbenih znanosti v smeri izboljšanja simbolične predstavitve in vzpostavitve merljivosti
Izdelati enoten ? koncept merljivosti za boljše odločanje
Reference:
P. H. Sydenham, Handbook of Measurement Science (1982)
A. Korzybski, Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics (1933)
L. von Bertalanffy, An Outline of General System Theory (1950)

## Slide 93
Merjenja za odločanje
Brez merjenja ni odločanja.
Brez merljivosti ni merjenj.
Ali obstaja merjenje nemogočega?

## Slide 94
Energijski tetraeder

## Slide 95
temperatura
vibracije
gibanje dojenčka
nagib mize
napajanje tehtnice
tlak
zračna vlaga
trdota podlage
Vplivne veličine pri meritvi

## Slide 96
okolje
fizikalne
konstante
merilne
metode
definicija
merjene
veli
čine
merilni
objekt
metrolog
programska
oprema
in izračuni
merilna
postavitev
merilna
oprema
referenčni
element
merilne
opreme
negotovost
merjene
veličine

## Slide 97: Znanost o merjenju
Generični, organizirani principi merilnih procesov in merilnih instrumentov

## Slide 98: Osnovni koncepti in principi meroslovja
merjenja – informacijski proces
instrumenti – informacijski stroji
instrumenti - sistemi
signali – nosilci informacije
modeli
dinamika
osrednost dizajna

## Slide 99
tehnološke spremembe (virtualni instrumenti, računalniško podprta analiza in oblikovanje, senzorji, računalniško podprto shranjevanje podatkov)
sociološke in politične spremembe (globalizacija, komercializacija, zahteve po kvaliteti)
Izzivi moderne znanosti merjenja

## Slide 100: Odzivi znanosti merjenja
Integracija z drugimi znanostmi (znanost o sistemih, informacijske in računalniške znanosti)
senzorji in pretvorniki
strategije obdelave informacij
napake in negotovosti
simbolizacija

## Slide 101
Dejstva
Nacionalna metrološka infrastruktura je strateškega pomena za razvoj vseh sektorjev in dejavnosti v državi, še posebno v primerih mednarodnega sodelovanja ter izmenjavi dobrin in storitev.
Nacionalne metrološke institucije (NMI) postajajo čedalje bolj povezane z nacionalnimi vladnimi strukturami.
NMI postajajo v globalnem prostoru čedalje bolj medsebojno odvisne ter se dopolnjujejo.

## Slide 102
EU klasifikacija
Metrologija kot izrazito “demand driven science”
Metrologija (v EU Test&Measurement) v industrijskih procesih.
    nekoč: danes:
    za merjenje, izboljšave, razvoj
    kontorolo in znanosti, inovacije
    preskušanje
Metrologija (v EU Metrology) v znanosti za potrjevanje znanstvenih hipotez ali načrtovanje novih dognanj.
Metrologija kot temelj tehniške harmonizacije, ki je predpogoj za prost pretok blaga in storitev, zaščito človeka in okolja (nacionalna etalonska baza, preskušanje - testing, ugotavljanje skladnosti – conformity assessment, tehniška zakonodaja).

## Slide 103
Organizacijska struktura Metrske konvencije

## Slide 104
Mednarodni meroslovni sistem koordinira in vodi Mednarodni urad za mere in uteži – BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).
Naloge BIPM :
  zagotovljanje enovitost meritev in sledljivosti do mednarodnega SI sistema na svetovni ravni
  raziskovanje na področju merjenja
  organizacija ključnih medlaboratorijskih primerjav
  kalibracija nekaterih etalonov za države podpisnice Metrske konvencije.

## Slide 105
Sheme ključnih medlaboratorijskih primerjav v organizaciji BIPM in regionalnih metroloških združenj.

## Slide 106
sledljivost
medlaboratorijska
primerjava
nacionalni metrološki inštitut 1
tovarniški kalibracijski laboratorij
nacionalni metrološki inštitut 2
kalibracijski laboratorij
meritve zobnikov
v tovarni
meritve zobnikov
pri kupcu
akreditirani laboratorij 1
akreditirani laboratorij 2

## Slide 107
metrološke organizacije

## Slide 108
Vloga države v metrologiji
Definicija kompatibilnih enot pri meritvah.
Vzdrževanje nacionalnih merilnih etalonov in zagotavljanje njihove enotnosti s podobnimi merilnimi etaloni v drugih državah.
Organizacija metroloških povezav (sledljivosti) med nacionalnimi merilnimi etaloni in merilnimi procesi.
Ustanovitev zakonskega meroslovja.
Ustanovitev sistema akreditacije metroloških laboratorijev.
Prispevati k razvoju metroloških raziskav, šolanja in informiranja.
Te odgovornosti in naloge običajno prevzamejo nacionalne metrološke službe (NMI – National Metrology Institute).

## Slide 109
Države podpisnice Metrske konvencije so se odločile, da Mednarodni urad za mere in uteži – BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ne bo deloval tudi na področju zakonskih vidikov meroslovja.
Leta 1955 so ustanovile International Organization of Legal Metrology (OIML).
OIML

## Slide 110
Glavni cilji OIML
Osnovati in podpirati informacijske centre za zakonsko meroslovje.
Določiti in preučevati osnovna načela zakonskega meroslovja v okviru mednarodnih interesov.
Osnovati priporočila za določanje kriterijev delovanja merilnih instrumentov in pomen za njihov pregled in kontrolo.
Med članicami OIML pospeševati vzajemno priznavanje instrumentov in merilnih rezultatov, ki se podrejajo OIML zahtevam.
Pospeševati sodelovanje med nacionalnimi službami za zakonsko meroslovje in jim pomagati pri njihovem razvoju.

## Slide 111
Organizacijska struktura OIML

## Slide 112
WELMEC
Evropsko zakonsko meroslovje urejuje organizacija WELMEC (Western European Legal Metrology Cooperation), ki jo je leta 1990 ustanovilo 18 predstavnikov držav Evropske unije in članic EFTA.
Danes so države članice tudi srednjeevropske in vzhodnoevropske države. Danes kratica WELMEC predstavlja organizacijo Evropskega sodelovanja v zakonskem meroslovju.

## Slide 113
EURAMET je organizacija, ki povezuje nacionalne metrološke institute (NMI) Evropske unije, Evropske komisije, EFTE in pristopne članic EU.
EURAMET

## Slide 114
mednarodni sistem enot
SI sistem

## Slide 115
Primer enačb za kinetično energijo telesa s podatki m=1 kg in v=10 m/s.
  veličinska enačba
  številska enačba
  enotska enačba
Če so enote v enotski enačbi izbrane tako, da noben številski faktor ni različen od ena, pravimo, da so enote koherentne glede na veličinsko enačbo.
Sistem je tudi racionaliziran, kadar faktorja 2 in 4 nastopata le pri izrazih, kjer nastopata rotacijska oziroma sferična simetrija.

## Slide 116
Primer enačb za kinetično energijo telesa s podatki m=1 kg in v=10 m/s.
  veličinska enačba
  številska enačba
  enotska enačba
Če so enote v enotski enačbi izbrane tako, da noben številski faktor ni različen od ena, pravimo, da so enote koherentne glede na veličinsko enačbo.
Sistem je tudi racionaliziran, kadar faktorja 2 in 4 nastopata le pri izrazih, kjer nastopata rotacijska oziroma sferična simetrija.
SI mednarodni sistem enot
je koherenten in racionaliziran sistem enot.

## Slide 117
osnovne enote
SI sistema
izpeljane enote
SI sistema

## Slide 118
Osnovne veličine in osnovne enote mednarodnega sistema enot SI

## Slide 119
Izpeljane veličine, izražene s pomočjo izpeljanih veličin s posebnimi imeni

## Slide 120
Izpeljane veličine s posebnimi imeni

## Slide 121
Osnovne operacije metrologije
definicija – običajno abstrakten opis fizikalne veličine z navedbo vseh njenih bistvenih lastnosti.
realizacija – izvedba mednarodno dogovorjene abstraktne definicije enote.
vzdrževanje – proces vzdrževanja rezultatov realizacije enote s primarnimi etaloni.
diseminacija – postopek podajanja enote s sledljivostno verigo od primarne realizacije do uporabnika. V odvisnosti od narave veličine je lahko izvedena na številne načine, od transporta etalona ali etalonskih instrumentov do prenosa signalov na daljavo.

## Slide 122
"Navsezadnje, čeprav dimenzija in čas rotacije naše Zemlje v povezavi z našo trenutno zmožnostjo merjenj in primerjav izgledata konstantni, nista fizikalno dejstvo. Zemlja se lahko skrči zaradi ohlajevanja, lahko se poveča zaradi plasti meteoritov, ki padejo nanjo, in trajanje njene revolucije se lahko sčasoma skrajša, pa bo še vedno prav tako planet kot pred tem.
Toda če pogledamo molekulo, recimo vodik, lahko ugotovimo, da če bi le za odtenek spremenili njeno maso in frekvenco oscilacije, to ne bi bila več molekula vodika.
Če torej želimo dobiti etalone za dolžino, čas in maso, ki bodo stalni, jih moramo namesto v dimenziji, masi in gibanju našega planeta iskati v dimenzijah, absolutni masi in frekvenci oscilacij večnih in nespremenljivih in vedno popolnoma enakih molekulah."
James Clerk Maxwell, 1870

## Slide 123
sodobna metrologija temelji na fizikalnih konstantah

## Slide 124
Redefinicja SI sistema in vključenih fizikalnih konstant (2019)

## Slide 125
Spreminjanje relativne negotovosti posameznih osnovnih fizikalnih konstant v odvisnosti od časa
konstanta | ime konstante | vrednost (1998) | negotovost w(1965) | negotovost w(1998) | negotovost w(2019)
R | Rydbergova | 10973731,568549 /m | 9,1×10-8 | 7,6×10-12 | 7,6×10-12
a | fine strukture | 7,297352533×10-3 | 4,4×10-6 | 3,7×10-9 | 3,7×10-9
h | Planckova | 6,62606876×10-34 Js | 2,4×10-5 | 7,8×10-8 | 0
e | osnovni naboj | 1,602176462×10-19 As | 1,2×10-5 | 3,9×10-8 | 0
me | masa elektrona | 9,10938188×10-31 kg | 1,4×10-5 | 7,9×10-8 | 7,9×10-8
NA | Avogadrovo število | 6,02214199×1023 /mol | 1,5×10-5 | 7,9×10-8 | 0
R | molarna plinska | 8,314472 J/mol/K | 4,2×10-5 | 1,7×10-6 | 1,7×10-6
k | Boltzmannova | 1,3806503×10-23 J/K | 4,3×10-5 | 1,7×10-6 | 0
G | Newtonska gravitacijska | 6,673×10-11 m3/kg/s | 7,5×10-4 | 1,5×10-3 | 1,5×10-3
c0 | Svetlobna hitrost | 299792458 m/s | 4,0×10-9 | 0 | 0

## Slide 126
Izboljševanje merilne negotovosti etalonov s časom in prenos v industrijo.

## Slide 127
Definicije in realizacije osnovnih SI enot
2018
(pred redefinicijo)

## Slide 128
SI definicije (do 2019)

## Slide 129
Tipična realizacija osnovnih enot (2018) | 
meter = f(f, c0) c0 = hitrost svetlobe
kilogram
sekunda= f(f, h) h = Planckova konstanta
amper = f(f, KJ, RH) KJ = Josephsonova konstanta RH = von Klitzingova konstanta
kelvin = f(p, V, n, R) R = molarna plinska konstanta
mol = f(m, NA) NA = Avogadrovo število
kandela = f(f, m, l)

## Slide 130
sekunda

## Slide 131
Sekunda (s) je trajanje 9 192 631 770 period sevanja pri prehodu med dvema osnovnima stanjema cezijevega atoma 133.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1967.

## Slide 132
Realizacija sekunde
skozi zgodovino
leto
realizacija
ocenjena negotovost ure
3500 p.n.š.
sončna ura
± 10 minut
17
ura na nihalo
± 10 sekund na dan
1762
Harrisonov kronometer
± 1 sekunda na 3 dni
okoli 1930
vrt
enje Zemlje
± 1 sekunda na 3 leta
okoli 1950
kvarčna zapestna ura
± 1 sekunda na 30 let
1955
Essnova cezijeva ura
± 1 sekunda na 300 let
1980
moderna cezijeva ura
± 1 sekunda na 300 000 let
1995
cezijeva fontana
± 1 sekunda na 15 000 000 let
21. stole
tje
atomska ura z ionsko pastjo
± 1 sekunda na 15 000 000 000 let

## Slide 133
Realizacija sekunde danes
etaloni, ki temeljijo na atomskih hiperfinih prehodih - atomske ure
(cezijeve, vodikove in rubidijeve ure)
kvarčni etaloni - kvarčne ure

## Slide 134
Realizacija sekunde
Etalon frekvence in časa | stabilnost
Kvarčni kristal | 10-10
Vodikova atomska ura | 2×10-15
Rubidijeva atomska ura | 7×10-13
Cezijeva atomska ura | 10-13
Amonijev stabiliziran laser | 5×10-15
Jodov stabiliziran laser | 10-12
odstopanje ene sekunde v tridesetih milijonih let

## Slide 135
osnovni
energijski
nivo
  Realizacija sekunde z atomsko uro
  osnova realizacije
  prehod med dvema atomskima energijskima nivojema, ki ga povzročimo z EM valovanjem točno določene frekvence
E = h f
E - razlika med energijskima nivojema
h – Planckova konstanta
f - frekvenca
E
f
višji
energijski
nivo
nižji
energijski
nivo

## Slide 136
Cezijeva atomska ura
višji nivo
nižji nivo
najboljše Cs ure
imajo negotovost 2×10-15

## Slide 137
Izboljševanje merilne negotovost atomskega časa

## Slide 138
Kalibracije in s tem navezava nižjih etalonov na višje potekajo na podlagi različnih metod
metoda | negotovost (ms)
prenos baterijsko napajanih atomskih ur | od 0.02 do 0.2
prenos z nosilnim HF signalom (3-30 MHz) | 500
prenos z nosilnim LF signalom (30k-300kHz) | 100
prenos z nosilnim VLF signalom | 10
prenos z nosilnim TV signalom | 0.3
prenos s sistemom LORAN-C (100 kHz) | 0.1
prenos s sistemom GPS (1200 MHz) | od 0.005 do 0.05
prenos s sistemom GLONASS (1600 MHz) | od 0.005 do 0.05
prenos s sistemom GALILEO (1200 MHz) | od 0.005 do 0.05
ločljivost nekaj 10 cm

## Slide 139
Zagotavljanje sledljivosti posameznih meritev

## Slide 140: Čas
deljenje časa na daljše enote
koledarji starih Babiloncev (3000 pr.n.š.), Majev, starega Egipta (1300 pr.n.š.), ki se je preko vpliva antične Grčije in Rima ohranil do srednjega veka
julijanski koledar (365 dni, prestopna leta, pravoslavna cerkev ga še vedno uporablja) (46 pr.n.š.)
gregorijanski koledar (danes)
Julijanski datumski koledar (1582). Ta je bil zasnovan na enostavnem štetju dni in je kot začetek uporabljal datum 1. januar 4713 pr.n.š.. Tako datumu 1. januar 2000 ustreza datum 2 451 545.

## Slide 141: Čas
deljenje časa na krajše enote - časovne skale
UT (Universal Time) je časovna skala, katere osnova je dolžina srednjega sončnega leta zemeljskega poldnevnika, ki gre skozi Greenwich (imenovana tudi GMT - Greenwich Mean Time). Temelji na astronomskem opazovanju gibanja Zemlje okoli Sonca.
Nasprotno sta bili na osnovi atomskega časa leta 1972 definirani dve skali Mednarodna atomska skala TAI (International Atomic Time) in UTC (Coordinated Universal Time). Manj splošno uporabljan je TAI, ki je določen na osnovi podatkov okoli 230 atomskih etalonov različnih meroslovnih institucij, in ga vzdržuje BIPM. V vsakdanjem življenju najbolj uporabljan je UTC, ki se nekoliko razlikuje od TAI. UTC temelji na tradicionalni astronomski delitvi leta, ki je popravljena z uporabo atomskega časa TAI.

## Slide 142
Način izračunavanja mednarodnega časa TAI iz podatkov metroloških institucij. Črn krog predstavlja laboratorij, ki je opremljen s TWSTFT (Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer), povezave so različni sistemi GPS (Global Positioning System).

## Slide 143
Prihodnost realizacije sekunde - optična laserska ura
(ameriški NIST).

## Slide 144
meter

## Slide 145
Meter (m) je dolžina poti, ki jo prepotuje svetloba v vakuumu v času 1/299 792 458 sekunde.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1983.

## Slide 146
Kraljevi egipčanski lakt s prikazanimi razdelitvami na manjše enote
prameter št. 27 (last ZDA)
dolžina = 1 m – 1,6 mm + 8,657 mm •T + 0,001 mm•T2 ± 0,2 mm, kjer je T temperatura v stopinjah celzija

## Slide 147
Razvoj definicije metra
Datum | Definicija metra | Negotovost realizacije
1791 | Četrtina poldnevnika Zemlje |  0.06 mm
1889 | Mednarodni prototip metra |  0.002 mm
1960 | Kriptonova svetilka |  0.000 007 mm
1983 | Hitrost svetlobe |  0.000 000 7 mm
danes | Hitrost svetlobe z izboljšano točnostjo He-Ne laserja |  0.000 000 02 mm

## Slide 148
Zmanjševanje negotovosti realizacije metra v odvisnosti od definicije metra

## Slide 149
  predpisani načini realizacije metra
    1. Merjenje časa preleta elektromagnetnega valovanja t
    2. Merjenje frekvence elektromagnetnega valovanja n
    Realizacija metra s pomočjo enega od predpisanih
    elektromagnetnih valovanj
l = c0 t
l = n l

## Slide 150: interferometer
Skica delovanja Michelsonovega interferometra -  - vir svetlobe,
 - polprepustno zrcalo, ki razdeli svetlobo,
 - fiksno in pomično zrcalo (Dx1 je premik zrcala),
 - detektor svetlobe, x je vpadni žarek iz vira svetlobe, x1 in x2 sta poti obeh delov razdeljenega vpadnega žarka, y je interferirana mešanica žarkov x1 in x2.
 - ko je razlika poti obeh žarkov enaka nič, se razdeljena žarka seštejeta in je interferenčni signal y največji.
 - ko se žarka medsebojno odštejeta, je odklon y najmanjši.
kriptonova svetilka

## Slide 151
Realizacija metra s helij-neon laserjem, stabiliziranim z jodovimi molekulami
L = n l

## Slide 152
Realizacija metra s helij-neon laserjem, stabiliziranim z jodovimi molekulami
L = n l

## Slide 153
Kalibracije in s tem navezava nižjih etalonov na višje lahko potekajo na podlagi različnih metod in principov
  primerjava z referenčnim merilom ali s trakom z mikroskopom
  kalibracija z laserskim interferometrom
  kalibracija z video-pozicionirnim sistemom

## Slide 154
Zagotavljanje sledljivosti posameznih meritev

## Slide 155: SI enota za maso
kilogram

## Slide 156
Kilogram (kg) je enota za maso in je ustreza masi mednarodnega prototipa kilograma.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1989. Leta 1989 je bila definicija dopolnjena v smislu, da je kilogram enak masi mednarodnega prototipa »takoj po postopku čiščenja po BIPM metodi«.

## Slide 157
Spekter uporabe merjenja mase ima ogromen razpon
2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg | 2×1030 kg | Sonce
7 100 000 kg | 7,1×106 kg | Eifflov stolp
7 500 kg | 7,5×103 kg | afriški slon
635 kg | 635 kg | uradno najdebelejši človek
0,006 4 kg | 6,4×10-3 kg | kovanec za 5 tolarjev
0,000 39 kg | 3,9×10-4 kg | sponka za papir
0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67 kg | 1,67×10-27 kg | masa vodikovega atoma

## Slide 158
Témoins so bili do sedaj le trikrat primerjani s prakilogramom K. Pri tem je bilo ugotovljeno, da njihove mase proti K v stotih letih povprečno rastejo za okoli 0.5 mg/leto.

## Slide 159
K
izdelan leta 1879, izbran za K leta 1883
material 90% Pt in 10 % Ir
gostota 21 500 kg/m3 (jeklo 8 000 kg/m3)
premer in višina okoli 39 mm
hranjen na temperaturi 19 °C ± 1 °C
pod tremi steklenimi zvoni v Parizu
do sedaj le 3x uporabljen v neposredni primerjavi
- leta 1889, 1946 in 1989

## Slide 160
sledljivost se
vzpostavlja s
primerjalno metodo
z uporabo masnih
komparatorjev oz.
precizijskih tehtnic
(ločljivost tudi 10-10)

## Slide 162
Enostavna tehtalna shema s petimi neznanimi etaloni in sedmimi tehtanji na dekado.
Masa uteži, ki je v tabeli označena s +, je primerjana z masami uteži, ki so označene z -. V prvem opazovanju dekade 100g do1 kg je primerjan znan kilogram s skupno maso uteži 500 g, 200 g, 200 g in 100 g. Rezultat primerjave je x(1). Odmike posameznih etalonov lahko izračunamo iz sistema 7 enačb s 5 neznankami. Na ta način lahko točno določimo 100 g utež. V naslednji dekadi na enak način 100 gramsko utež primerjamo z neznanimi 50 g, 20 g, 20 g in 10 g in določimo 10 g utež.
Tehtalna shema
rezultat
opazovanja
(dekada od 100
g do 1 kg)
1 kg
500g
200g
200g
100g
100g
x(1)
+
-
-
-
-
x(2)
+
-
-
-
x(3)
+
-
x(4)
+
-
-
x(5)
+
+
x(6)
+
-
-
x(7)
+
-
-
-

## Slide 163
Za tehtnico z enakima krakoma v ravnotežju velja
l1 (m1 glokal – V1 rZ glokal) = l2 (m2 glokal – V2 rZ glokal)

## Slide 164
Precizijska enakokraka tehtnica, ki so jo v ameriškem NIST-u uporabljali med leti 1945 in 1960.

## Slide 165
K je fizično telo iz kovine (poškodbe)
Problematika obstoječe definicije kilograma
(Nastopa tudi v definiciji ampera, mola in kandele!)
časovno spremenljiv (ni točno znano, kako)
dostopen le na enem mestu na Zemlji

## Slide 166
Nekaj primerov možne realizacija kilograma
Primerjava mehanskih in električnih veličin
    Kibblova tehtnica (moč)
    magnetno lebdenje (moč)
    napetostna tehtnica (napetost)
Štetje elementarnih delcev z znano maso
    Avogadrov projekt (silicijevi atomi)
    štetje ionov (ioni zlata)

## Slide 167
Kibblova tehtnica
(vatna tehtnica)
I B l = m g
I – tok po zanki
B – gostota magnetnega pretoka
l – dolžina zanke
m – masa uteži
g – gravitacijski pospešek
m
I
l
B
F
= I B l
J
R
magnetna
sila
sila
gravitacije

## Slide 168
Kibblova tehtnica
v
U = B l v
U –inducirana napetost zanki
B – gostota magnetnega pretoka
l – dolžina zanke
v – hitrost premika zanke

## Slide 169
Pele = Pmeh
U I = m g v
U –inducirana napetost v zanki
I – tok v zanki
v – hitrost premikanja zanke
g – gravitacijski pospešek
g - gravitacijski pospešek
C - konstante
v – hitrost
h - Planckova konstanta
fJ – frekvenca Josephsonovega spoja
ocenjena
negotovost
metode
10-8

## Slide 170
Avogadrov projekt
silicijev monokristal v obliki
krogle s premerom 10 cm (= okoli 1kg)
silicijev monokristal ima zelo pravilno
kubično strukturo 8 atomov Si

## Slide 171
volumen krogle V
MSi - molarna masa Si
V - prostornina
NA - Avogadrovego število
a - stranica kubičnega elementa Si
negotovost
metode
2×10-7
masa krogle = masa enega Si atoma × število Si atomov

## Slide 172
Merjenje premera silicijeve krogle z lasersko interferometrijo. Premer krogle se lahko določi z relativno negotovostjo 10-7

## Slide 174
Diseminacija enote za maso s pripadajočimi časovnimi intervali ponovnih kalibracij etalonov

## Slide 175
amper

## Slide 176
Amper (A) je konstantni enosmerni električni tok, ki povzroča v vakuumu pri prehodu skozi dva ravna, en meter oddaljena, neskončno dolga, vzporedna vodnika z zanemarljivo majhnim krožnim prerezom, silo 2×10-7 N/m.
Definicija je bila sprejeta leta 1948.

## Slide 177
Realizacija ampera
Neposredne metode
  izkoriščajo delovanje elektrodinamičnih pretvornikov
  tok-sila – tokovnih, vatnih tehtnic.
Posredne metode
  realizirajo enoto električnega toka preko električne napetosti in upornosti z osnovnimi fizikalnimi konstantami.
  Posredne metode realizacije, ki izkoriščajo kvantne
  pojave, imajo neprimerno boljšo negotovost in so
  primerne za izvedbo v vsakem dobro opremljenem
  laboratoriju.

## Slide 178
Neposredne metode realizacije ampera – vatna tehtnica
U = B l v
U –inducirana napetost zanki
B – gostota magnetnega pretoka
l – dolžina zanke
v – hitrost premika zanke
I B l = m g
I – tok po zanki
B – gostota magnetnega pretoka
l – dolžina zanke
m – masa uteži
g – gravitacijski pospešek
magnetna
sila
sila
gravitacije

## Slide 179
Pele = Pmeh
U I = m g v
U –inducirana napetost v zanki
I – tok v zanki
v – hitrost premikanja zanke
g – gravitacijski pospešek
m – masa uteži
ocenjena
negotovost
realizacije
7.7×10-8

## Slide 180
Posredne metode realizacije ampera – kvantne metode
Josephsonov spoj
kvantni Hallov pojav
ocenjena
negotovost
realizacije
4×10-8

## Slide 181
realizacija volta z Josephsonovim spojem
KJ = 483597.898 GHz/V, negotovost 3.9×10-8

## Slide 182
realizacija ohma s kvantnim Hallovim pojavom
klasični Hallov pojav
RK = 25812.807572 W, negotovost 3.7×10-9

## Slide 183
kvantni metrološki trikotnik

## Slide 184
Shema sledljivosti

## Slide 185: Definicija ohma
En ohm je električna upornost med dvema točkama prevodnika, če konstantna razlika potencialov obeh točk 1V generira tok enega ampera.
En volt je potencialna razlika med dvema točkama prevodnika, preko katerega teče konstantni tok enega ampera, pri čemer je sproščena moč med obema točkama enaka enemu vatu.
Definicija volta

## Slide 186: Realizacija volta z Josephsonovim spojem
KJ = 483597.898 GHz/V, negotovost 3.9×10-8
U je 150 mV pri f=75 GHz, torej potrebujemo 20 000 spojev za 10 V

## Slide 187
Razvoj etalonov za napetost
1908
Westonova celica
U = 1,018 V
1960
polprevodniški etalon
(Fluke732A, Zennerjeve diode)
U = 10 V
1970
Josephsonov etalonski vir
U = 10 V
4 10-8
2 10-7
2 10-7

## Slide 188
Vrednosti vzdrževane električne upornosti v različnih metroloških institucijah v odvisnosti od leta (referenca = CSIRO).
uporaba
kvantnih
pojavov
Leta 1990 je bila dogovorjena vrednost von Klitzingove konstante RK-90, ki je bistveno zmanjšala negotovosti, s katerimi je definirana.

## Slide 189
sodobna metrologija
električnih veličin in njihova navezava na merjenje frekvence

## Slide 190
Shema sledljivosti (električni tok)
SP

## Slide 192: SI enota za temperaturo
kelvin

## Slide 193
Kelvin (K) je enota termodinamične temperature, ki je enaka 1/273.16 delu termodinamične temperature trojne točke vode.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1967.

## Slide 194
trojna točka vode

## Slide 195
Fazni diagram
Fazni diagram je grafični prikaz vpliva temperature in tlaka na agregatno stanje snovi v zaprtem prostoru. Sestavljen je iz treh delov, ki predstavljajo snov v plinasti, tekoči in trdni fazi. Prikazuje temperature in tlake, pri katerih snov prehaja iz ene faze v drugo.

## Slide 196
Fazni diagram vode

## Slide 197
Razpon temperatur, ki jih danes lahko izmerimo ali ocenimo.

## Slide 198
Termodinamična temperatura T
p V = k × T
p tlak plina
V prostornina plina
k je konstanta, značilna za plin
William Thomson
Lord Kelvin
p tlak plina
V prostornina plina
k je konstanta, značilna za plin
mv2/2 je kinetična energija atomov plina
J.C. Maxwel J. W. Gibbs L. Boltzmann

## Slide 199
Termodinamična temperatura T
S primerjavo obeh enačb so ugotovili, da je temperatura proporcionalna povprečni kinetični energiji atomov, kar je tudi danes osnova razlage narave temperature kot fizikalne veličine.
p V = k × T
T je sorazmerna Wk

## Slide 200
Termodinamično temperaturo merimo s termodinamičnimi termometri
(plinski, sevalni, akustični, šumni termometer)

## Slide 202
+
točnost
-
ponovljivost
stabilnost
ozko področje uporabe
cena
praktičnost
Lastnosti termodinamičnih termometrov:
empirična ali praktična temperaturna lestvica
(predstavlja trenutno najboljšo aproksimacijo termodinamične temperaturne lestvice)
Primarne termometre zamenjamo z bolj praktičnimi, a še vedno izredno točnimi sekundarnimi termometri, pri katerih princip delovanja opišemo empirično na osnovi meritev s primarnimi termometri.

## Slide 203
Termodinamična temperaturna lestvica
praktična temperaturna lestvica ITS-90
T
DT
Praktična (empirična) temperaturna lestvica

## Slide 204
Mednarodna temperaturna lestvica ITS-90
Danes je v veljavi mednarodna temperaturna lestvica ITS-90 (International Temperature Scale of 1990), ki je že peta praktična temperaturna lestvica.
ITS-90 pokriva temperaturno območje od 0,65 K pa do najvišjih praktično merljivih temperatur. Lestvica je razdeljena na štiri glavna podobmočja, ki se med seboj tudi deloma prekrivajo:
med 0,65 K in 5,0 K je definirana na osnovi povezave temperature s tlakom helijevih par
med 3,0 K in trojno točko neona (24,5561 K) je definirana na osnovi helijevega plinskega termometra, kalibriranega v treh temperaturnih točkah s predpisanimi temperaturami in z uporabo predpisanega interpolacijskega postopka.
med trojno točko vodika (13,8033 K) in točko strdišča srebra (961,78 °C) je definirana na osnovi platinastih uporovnih termometrov, kalibriranih v predpisanem naboru fiksnih točk in z uporabo prepisanih interpolacijskih postopkov.
nad strdiščem srebra (961,78 °C) je definirana na osnovi predpisane fiksne točke (strdišče srebra, zlata ali bakra) in Planckovega sevalnega zakona.
        ITS-90

## Slide 206
Fiksne točke ITS-90 in njihove vrednosti.
P – para, PL – plin, T - trojna točka, TA - tališče (pri tlaku 101,325 kPa), ST - strdišče (pri tlaku 101,325 kPa).

## Slide 208
Diseminacija enote za temperaturo v običajnem območju od 14 K do 962 °C
poteka s pomočjo kalibracije uporovnih senzorjev v fiksnih točkah metroloških institucij.
Izven tega območja se diseminacija izvaja z uporabo drugih termometrov (plinski, akustični, šumni, magnetni).

## Slide 209
Tekočinski termometri

## Slide 210
Platinasti uporovni termometri

## Slide 211
Termočleni

## Slide 212
Sevalni termometri

## Slide 213
uporabnost termovizijske kamere

## Slide 214: SI enota za množino snovi
mol

## Slide 215
Mol (mol) je množina snovi sistema, ki vsebuje toliko elementarnih enot, kolikor je atomov v 0.012 kg ogljika 12C.
Ogljik mora biti v nevezanem stanju, v mirovanju in v osnovnem stanju. Kadar uporabljamo enoto mol morajo biti elementarne enote točno označene ter so lahko atomi, molekule, ioni, elektroni ali drugi delci ali skupine delcev.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1971.
12C

## Slide 216
Problematika merjenja množine snovi
  nepredstavljivo veliko število delcev
  nepredstavljivo majhna masa delcev
1960
IUPAC in IUPAP se dogovorita o skali, ki opisuje relativne atomske mase glede na ta izotop ogljika C 12, ki so mu pripisali vrednost 12.
IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics)
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chenistry)
12C

## Slide 217
Mol (mol) je množina snovi sistema, ki vsebuje toliko elementarnih enot, kolikor je atomov v 0.012 kg ogljika 12C.
Avogadrovo število
NA
NA = 6.022 141 99×1023 /mol
realizacija mola = določanje NA

## Slide 218
določanje Avogadrovega števila
silicijeva krogla s premerom 10 cm
silicijev monokristal ima zelo pravilno
kubično strukturo 8 atomov Si

## Slide 219
prostornina krogle V
MSi - molarna masa Si
V – prostornina krogle
m – masa krogle
NA - Avogadrovego število
a - stranica kubičnega elementa Si
masa krogle = masa enega Si atoma × število Si atomov

## Slide 220
Izboljševanje relativne negotovosti določevanja Avogadrovega števila NA v odvisnosti od leta. Pripisane so osnovne metode določevanja NA od prve, ki jo je izvedel Loschmidt, razmerja med Faradayevo konstanto in osnovnim nabojem do novejših poskusov s silicijevo kroglo in vatno tehtnico

## Slide 221
Referenčni material
Certificirani referenčni material
Referenčni material (RM) je definiran kot material ali snov, ki je dovolj homogena in katere ena ali več lastnosti je dovolj dobro ugotovljenih, da se lahko uporablja za umerjanje naprave, ocenjevanje merilne metode ali za pripisovanje vrednosti materialom [VIM]. Referenčni material je lahko v obliki čistega plina, kapljevine ali trdne snovi, lahko pa je tudi mešanice vseh.
Certificirani referenčni material (CRM) je definiran kot RM s priloženim certifikatom, katerega ena ali več vrednosti določene lastnosti je certificiranih s postopkom, ki vzpostavlja sledljivost do točne realizacije enote, v kateri so vrednosti te lastnosti izražene, in pri kateri vsako certificirano vrednost spremlja negotovost z navedeno stopnjo zaupanja [VIM].
CRM : trojna točka vode v termometriji (CRM je v tem primeru čista voda v stekleni celici), prepustni filter (CRM je steklo z znano optično gostoto), objektno stekelce mikroskopa (CRM so kroglice enake zrnatosti) itd.
RM: raztopine, ki se uporabljajo za umerjaje v kemični analizi, voda za umerjanje viskozmetrov itd.

## Slide 222
Sledljivost meritev v kemiji

## Slide 223: SI enota za svetilnost
kandela

## Slide 224
Kandela (cd) je svetilnost vira sevanja, ki v določeno smer oddaja monokromatsko sevanje s frekvenco 540 THz in ima v tej smeri energijsko jakost sevanja 1/683 vatov na steradian.
Ta definicija je bila sprejeta leta 1979.

## Slide 225
radiometrija
+
lastnosti človeškega očesa
(selektivna občutljivost – rumena se nam zdi svetlejša od modre)
fotometrija
fotometrične enote – kandela (cd), lux (lx), lumen (lm)
merjenje fizikalnih lastnosti sevanja/svetlobe
(svetilnost, energijska jakost)
radiometrija

## Slide 226
realizacija kandele
radiometrični etaloni
  Absolutni detektorji sevanja (kriogenski radiometer)
    (primerjajo sevalno energijo vira z električno energijo segrevanja.
  Svetilke z žarilno nitko
  (izredna stabilnost (0.02 %) in obnovljivost)

## Slide 227
Nekatere izpeljane veličine SI sistema

## Slide 228
Sila
Po drugem Newtonovem zakonu
F = m a
velja, da je sila F, ki deluje na telo, odvisna od mase telesa m in od njegovega pospeška a.

## Slide 229
Enota za silo je realizirana s etalonskimi napravami, ki izkoriščajo nosilnost, gravitacijsko silo in hidravlično ter vzvodno ojačevanje sile. Te naprave realizirajo sile v širokem območju in omogočajo generiranje serije rastočih ali padajočih sil brez vmesnih razbremenitev in brez spreminjanja smeri obremenitve.
Sile lahko merimo in med seboj primerjamo s pomočjo nateznih in tlačnih pretvornikov sile (na primer uporovni lističi), ki jih uporabljamo tudi kot prenosniške etalone.
Realizacija enote za silo
Merjenje sile

## Slide 230
Etalonske naprave za realizacijo sile

## Slide 231
Tlak
Tlak p z enoto pascal (Pa = N/m2) je definiran kot razmerje normalne komponente sile F na tekočino na površini A.
V osnovi ločimo dva osnovna načina merjenja tlaka.
Prvi je merjenje tlaka kot razmerja med silo in površino, na katero sila deluje. Drugi pa je merjenje tlaka p na dnu stolpca tekočine z gostoto r in višino h.
Merjenje tlaka

## Slide 232
Osnovne merilne metode za merjenje tlaka
merjenje višine tekočinskega stolpca znane gostote
(živo srebro)
merjenje mehanske deformacije
membran, open, Bourdonovih
cevi, itd
(uporaba vzvodov, uporovnih lističev, kapacitivnih merilnikov,
spremembe resonančne frekvence merilnega elementa…)
posredne metode
(merjenje fizikalnih lastnosti, kot je toplotna prevodnost, ionizacija
plina, viskoznost)
> 1 bar
< 1 bar

## Slide 233
Realizacija pascala
manometri s tekočinskimi stolpci
tlačne tehtnice

## Slide 234
manometri s tekočinskimi stolpci
sledljivost neposredno na SI enote za površino in silo

## Slide 235
tlačne tehtnice
sledljivost neposredno na SI enote za površino in silo
cilinder
bat
mg
p
A
p =
mg
A

## Slide 236: Hvala za pozornost.

## Slide 238: 2019 - Redefinicija SI sistema
20. maj 2019 - iz sistema, ki je baziral na fizičnih artefaktih, se bo spremenil v sistem, ki temelji na vrednostih osnovnih fizikalnih konstant in nespremenljivih lastnostih atomov
Pred redefinicijo Si sistema enot so bile sledeče veličine eksaktno definirane: mednarodni prototip kilograma m(IPK) = 1 kg, magnetna permeabilnost vakuuma m0= 4p.10-7 H/m, temperatura trojne točke vode TTPW = 273,16 K in molska masa ogljika C 12 M(12C) = 0,012 g/mol. V redefiniranem sistemu enot so te veličine določene eksperimentalno in so opremljene z negotovostmi.
Določitev Planckove konstante v novem SI sistemu bo nadgradila tudi električno metrologijo, saj bo električni tok odslej definiran preko Josephsonove napetosti in upornosti kvantnega Hall efekta.

## Slide 240: Zakaj so nove definicije enot SI potrebne?
Definicije enot SI sistema morajo biti neodvisne od tehnološkega napredka in se ne smejo spreminjati zaradi novih znanstvenih spoznanj.

## Slide 241: Nove definicije SI enot morajo biti take, da velja:
nobene opazne spremembe v vsakdanjem življenju ljudi,
vse meritve, narejene s prejšnjimi definicijami, ostanejo veljavne znotraj svojih merilnih negotovosti,
velikosti kilograma, ampera, kelvina in mola se ne spremenijo.

## Slide 242
Vir: Michael Kühne, Director BIPM, „Redefinition of the SI“, marec 2012

## Slide 243: Definicija sekunde
Stara definicija: The second is the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom.
Nova definicija: The second, symbol s, is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of the caesium frequency ΔνCs, the unperturbed ground-state hyperfine transition frequency of the caesium-133 atom, to be 9192631770 when expressed in the unit Hz, which is equal to s−1.

## Slide 244: Definicija metra
Stara definicija: The metre is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second.
Nova definicija: The metre, symbol m, is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum c to be 299792458 when expressed in the unit m⋅s−1, where the second is defined in terms of the caesium frequency ΔνCs.

## Slide 245: Definicija kilograma
Stara definicija: The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram.
Nova definicija: The kilogram, symbol kg, is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.62607015×10−34 when expressed in the unit J⋅s, which is equal to kg⋅m2⋅s−1, where the metre and the second are defined in terms of c and ΔνCs.

## Slide 246: Definicija ampera
Stara definicija: The ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 m apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10−7 newton per metre of length.
Nova definicija: The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge e to be 1.602176634×10−19 when expressed in the unit C, which is equal to A⋅s, where the second is defined in terms of ΔνCs.

## Slide 247: Definicija kelvina
Stara definicija: Kelvin (K) je enota termodinamične temperature, ki je enaka 1/273,16 delu termodinamične temperature trojne točke vode.
Nova definicija: The kelvin, symbol K, is the SI unit of thermodynamic temperature. It is defined by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant k to be 1.380649×10−23 when expressed in the unit J⋅K−1, which is equal to kg⋅m2⋅s−2⋅K−1, where the kilogram, metre and second are defined in terms of h, c and ΔnCs.

## Slide 248: Definicija mola
Stara definicija: The mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon-12. When the mole is used, the elementary entities must be specified and may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified groups of such particles.
Nova definicija : The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.02214076×1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in the unit mol−1 and is called the Avogadro number. The amount of substance, symbol n, of a system is a measure of the number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or specified group of particles.

## Slide 249: Definicija kandele
Stara definicija: The candela is the luminous intensity, in a given direction, of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540×1012 Hz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian.
Nova definicija: The candela, symbol cd, is the SI unit of luminous intensity in a given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540×1012 Hz, Kcd, to be 683 when expressed in the unit lm⋅W−1, which is equal to cd⋅sr⋅W−1, or cd⋅sr⋅kg−1⋅m−2⋅s3, where the kilogram, metre and second are defined in terms of h, c and ΔνCs.

## Slide 250
stari SI novi SI

## Slide 251: Da je nova enota vključena v sistem enot, potrebuje vrsto dokazov.
KILOGRAM - vsaj trije neodvisni poskusi z različnimi metodami
KELVIN - potrebna sta vsaj dva fundamentalno različna pristopa k merjenju Boltzmannove konstante

## Slide 252: Definicija kilograma
The kilogram is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.62607015×10−34 when expressed in the unit J⋅s, which is equal to kg⋅m2⋅s−1, where the metre and the second are defined in terms of c and ΔnCs.
K

## Slide 253
vsaj trije neodvisni poskusi z različnimi metodami, ki bodo dosegali relativno negotovost realizacija pod 5.10-8, pri čemer bo vsaj en poskus dosegel negotovosti pod 2.10-8
https://www.ptb.de/cms/en/research-development/research-on-the-new-si/ptb-experiment/the-kilogram-and-the-mole-counting-atoms.html
Zahteve za novo definicijo kilograma

## Slide 254: Določanje Planckove konstante v različnih študijah
KB = Kibblova tehtnica (vatna tehtnica), XRCD: x-ray-crystal-density projekt (silicijeva krogla), IAC – PTB, NMIJ, NIM, METAS, NIST, INRiM, BIPM, IRMM
kg

## Slide 255
Tik pred redefinicijo | Takoj po redefiniciji
Masa prakilograma m(IPK) = 1 kg | Masa prakilograma m(IPK) = 1 kg
Relativna negotovost prakilograma u(IPK) = 0 Relativna negotovost Planckove konstante u(h) = u(Q) | Relativna negotovost prakilograma u(IPK) = u(Q) Relativna negotovost Planckove konstante u(h) = 0
Q = razmerje m(IPK) in novih metod
kg

## Slide 256: Definicija kelvina
The kelvin, symbol K, is the SI unit of thermodynamic temperature. It is defined by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant k to be 1.380649×10−23 when expressed in the unit J⋅K−1, which is equal to kg⋅m2⋅s−2⋅K−1, where the kilogram, metre and second are defined in terms of h, c and
ΔnCs.
Nesprejeti predlogi definicije:
  The kelvin is the change of thermodynamic temperature T that results in a change of the thermal energy kT by exactly 1.380 65X X × 10–23 joule, where k is the Boltzmann constant.
  The kelvin is the thermodynamic temperature at which particles have an average energy of exactly (1/2) × 1.380 65X X × 10−23 joule per accessible degree of freedom.
  The kelvin is the thermodynamic temperature at which the mean translational kinetic energy of atoms in an ideal gas at equilibrium is exactly (3/2) × 1.380 65X X × 10−23 joule.
  The kelvin, unit of thermodynamic temperature, is such that the Boltzmann constant is exactly 1.380 65X X × 10−23 joule per kelvin.
K

## Slide 257: Zahteve za novo definicijo kelvina
potrebna sta vsaj dva fundamentalno različna pristopa k merjenju Boltzmannove konstante (npr. akustična plinska termometrija ali plinska termometrija z dielektrično konstanto, termometrija z Johnsonovim šumom, Dopplerjeva termometrija, itd), ki dasta enake rezultate in sta točnejša od 10-6
v praksi se bo nova definicija poznala samo v merjenjih pod 20 K in nad 1300 K
Število decimalk za Boltzmannovo konstanto je bilo izbrano tako, da je TTPW enaka 273,16 K znotraj standardne negotovosti, s katero TPW lahko v praksi tudi realiziramo.
K

## Slide 260
CVGT
Plinska termometrija s konstantno prostornino
DCGT
plinska termometrija z dielektrično konstanto
AGT
akustična plinska termometrija
JNT
termometrija z Johnsonovim šumom
SRT
Spektralna sevalna termometrija
p V = N kT
p =kT e0 (er - 1)/a0
u02 = g kT / m g = cp/cV
<U 2> = 4 kT R Dn
k – Planckova konstanta
h – Boltzmannova konstanta
e – dielektrična konstanta
a - static electric dipole polarizability of the gas particles

## Slide 261
AGT = akustična plinska termometrija , DCGT = plinska termometrija z dielektrično konstanto, JNT = termometrija z Johnsonovim šumom.
Z rdečo je označena končna CODATA 2017 vrednost Boltzmannove konstante
Določanje Boltzmannove konstante v različnih študijah
K